**МАНИПУЛЯЦИЯ**

**Предстерилизационная очистка предметов медицинского назначения**

**Цель:** профилактика ИСОМП. Удаление белковых, жировых, механических загрязнений, а также лекарственных препаратов перед стерилизацией.

**Организация работы:** медсестра работает по форме в халате по длине, закрывающем одежду, шапочке, маске, перчатках и сменной обуви.

**1 ЭТАП**

Сразу после использования следует погрузить медицинские инструменты в раствор дезсредства, согласно инструкции.

**2 ЭТАП**

Промыть медицинские инструменты под краном в течение минуты под проточной водой.

**3 ЭТАП**

Медицинские инструменты (в разобранном виде) полностью погружают в теплый моющий раствор на 15 минут, температура раствора, приготовленного из порошка «Биолот» 40-45оС (при использовании других моющих средств 50-55оС).

**4 ЭТАП**

Через 15 минут медицинские инструменты тщательно промывают в моющем растворе ватно- марлевым тампоном, щеткой или «ершом»).

**5 ЭТАП**

После механической обработки, так же, как и на первом этапе, медицинские инструменты промывают холодной водой (проточной). Продолжительность зависит от состава моющего

раствора.

**6 ЭТАП**

Промывание инструментов в дистиллированной воде в течение 1 минуты от примесей солей, из расчета: на 2 набора инструментов - 1 литр дистиллированной воды;

**7 ЭТАП**

Медицинские инструменты помещают в воздушный стерилизатор температура 85оС до исчезновения влаги.

Осуществить контроль качества предстерилизационной очистки с

помощью азопирамовой или амидопириновой.