**МАНИПУЛЯЦИЯ**

**Укладка бикса.**

**Цель**: подготовка инструментария и материала для проведения манипуляции,инъекции, операции, перевязки.

**Организация работы**: м/с работает в халате, шапочке с подобранными волосами, маске, сменной обуви.

**Этапы выполнения процедуры:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Что делать?* | *Как делать?* |
| 1.Подготовка рук м/с к работе.  2. Подготовка стерилизационной коробки (КС) к стерилизации. | Вымыть руки гигиеническим способом, высушить индивидуальным или одноразовым полотенцем.  Обработать антисептическим раствором. Дать антисептику на руках высохнуть.    а) Предварительно обработать бикс ветошью, смоченной дез. раствором изнутри и снаружи. Дать дез. раствору высохнуть.  б) Проверить детали коробки на герметичность:  - плотность закрытия крышки;  -легкость передвижения пояса «бленда» и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями «бленда»;  - прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством.  в) Закрепить пояс в положении, при котором отверстия открыты.  г) Выстелить дно и стенки коробки салфеткой или простыней. Положить индикатор.  д) Уложить в бикс перевязочный материал и операционное белье.  Поместить индикатор стерильности материала.  е) Завернуть свободные концы салфетки. Положить индикатор.  ж) Провести маркировку стерилизационной коробки (это может быть бирка), на ней  должны быть указаны:  - дата стерилизации;  - название отделения  -название вида укладки бикса «пеленки», «закладка для стерильного стола», и т. д |

**Внимание! В день открытия бикса м/с проверяет:**

**- окошки бикса, если решетчатые окошки не закрыты полностью, то бикс не герметичен и значит материал или инструмент, находящийся в нем не стерильный. Работать с ним нельзя, необходимо отправить на повторную стерилизацию;**

**- индикатор стерильности - открывает крышку бикса, если индикатор стерильности изменил свой цвет, (по эталону) закрывает крышку бикса ставит дату, время открытия бикса и свою подпись!**

**Сроки сохранения стерилизации изделий зависят от упаковки:**

**- изделия, простерилизованные в стерилизационных коробках без фильтров (КС) – 3 суток;**

**- в стерилизационной коробке с фильтром (КФ) – до 20 суток при условии ежемесячной смены фильтров.**